Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                  «1» февраля  2021 г. при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.4 п.116 имеется потребность в осуществлении закупа товаров, на период до подведения итогов тендера, способом из одного источника:

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндопротезы тазобедренного сустава : Ножка (стандартный офсет, без воротника) | Ножка эндопротеза: Должна быть изготовлена из кованого титана (TAl6 V4), Должна обеспечивать бесцементную проксимальную фиксации с дистальной стабилизацией; Ножка должна иметь клиновидную форму (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях); Должна иметь варианты с калькарной площадкой и без нее; в проксимальной части должна иметь горизонтальные ребра, циркулярно по всему периметру, количество которых должно увеличиваться с увеличением размера комплектонента. Имплантация не должна требовать применения разверток для канала бедренной кости. Полное заклинивание и осевая стабильность в проксимальном отделе бедра должны достигаться за счет конусовидного сужения в проксимальной части по передней и задней поверхностям ножки эндопротеза. Прямоугольное сечение должно предотвращать осевую микроподвижность. Горизонтальные ребра в проксимальной части ножки должны обеспечивать распределение нагрузки на кость и должны предупреждать проседание ножки, переводя максимум нагрузки в комплектрессию, и должны увеличивать площадь поверхности на 15%. Дистальные вертикальные углубления на ножке должны обеспечивать ротационную стабильность. Ножка должна иметь гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной в 155mm, что создаёт оптимальные условия для интеграции инертного импланта и живой кости. Конус для посадки головки должен быть равен 12/14, Угол шейки должен составлять 135 градусов. Офсет должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера комплектонента. Размеры ножки должны быть: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Длина ножки должна быть от 130мм. до 190мм. с шагом в 5мм. | шт | 10 | 214 210 | 2 142 100 |
| 2 | Эндопротезы тазобедренного сустава: Головка металлическая | Головка: Должна быть изготовлена из кобальт-хромового сплава, конус 12/14, диаметром 28 мм., Размерами (+1,5; +5,0; +8,5; +12,0мм) | шт | 10 | 68 680 | 686 800 |
| 3 | Эндопротезы тазобедренного сустава : Ацетабулярная чашка | Ацетабулярный комплектонент (чашка): По форме должен представлять собой полную полусферу, без флаконанца, без отверстий либо с тремя и более отверстиями под антиротационные винты. Должен обеспечивать бесцементную фиксацию типа пресс-фит, должен быть изготовлен из титанового сплава. Чашка должна иметь 12 антиротационных выемок для вкладыша по внутренней поверхности края, должна содержать конусовидный запирательный механизм для вкладыша. Наружная поверхность чашки должна содержать высокопористое покрытие, выполненное путем спечения металлических зерен, размеры пор между ними должно составлять около 250 микрон, что соответствует размерам васкуляризованных костных балок и представляет потенциально большее число точек контакта с костью на единицу площади, благоприятствует врастанию костной ткани. Количество типоразмеров чашек должно быть равно десяти (48 - 66 мм, с величиной шага 2 мм). | шт | 10 | 148 900 | 1 489 000 |
| 4 | Эндопротезы тазобедренного сустава: Вкладыш | Вкладыш: Должен быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена с поперечными связями 3-х модификаций: нейтральный, +4, +4 10 градусов под головки диаметром 28 и 36мм. | шт | 10 | 57 820 | 578 200 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4 896 100 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров: 4 945 050 (Четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч пятьдесят тенге).

3. Поставщик приложил документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил № 1729.

# 4. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «А - 37», г. Алматы,ул. Тимирязева, 42. корпус 15.

Сумма договора: 4 896 100 (Четыре миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч сто тенге).

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить

медицинские изделия у поставщика:  ТОО «А - 37», г. Алматы,ул. Тимирязева, 42. корпус 15.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 5 февраля 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «А - 37».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                            Жаров Н. К.