## Лист1
Техническая спецификация на закуп медицинских изделий
на 2024 год
№ Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Срок поставки
Закуп реагентов на закрытую систему Victor, для проведения неонатального скрининга новорожденных
1 | Набор диагностических реагентов для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений на DELFIAVictor | Набор для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Еu) метки – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Еu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (10 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие. Условия хранения: +2...+8С.Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие. Плотность -186.3 (160-195) г/м.Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм. Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск. размером 3.2 мм. На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие. Маркировка CEmarked - в наличие. | набор | 6 | Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2024 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158 А. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада
2 | Набор диагностических реагентов NeonatalPhenylalaninekit для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определений на DELFIAVictor | Набор для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличиеДлины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл. 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив, 2 флакона- в наличие На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие. Маркировка CE marked - в наличие | набор | 6
3 | Наконечники для степпера Multipette М4 5мл, 100шт/упак | Минимальный/максимальный объем 500мкл-1000мклРазмер шага 50мкл. Максимальный объем дозирования 1000мкл. Упаковка 100 шт | уп | 2
Закуп реагентов на закрытую систему Victor, для проведения пренатального биохимического скрининга беременных женщин
4 | Набор для количественного определения РАРР-А и свободной бета-субъединицы ХГЧ в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге AutoDelfia PAPP-A/Free hCGB dual DBS | Набор для количественного определения PAPP-A (Ассоциированного с беременностью протеин А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге, для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременностис использованием на закрытом анализаторе. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle(TM).Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие Длина волн измерения -340нм (возбуждение) и 615\640 нм (испускание) - в наличии, Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)- в наличие. Концентрационный диапазон измерения: для PAPP-A = 0-22 Ед/л, для свободной бета-субъединицы ХГЧ = 0-500 нг/мл – в наличие. Стандарты на фильтровальных бланках (Ватман №903), не менее 6 уровней, откалиброванные по второму стандартуВОЗ №80/558 – в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Ватман №903), 3 уровня – в наличие. Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов и контролей не более 10% по каждому из маркеров – в наличие. Аналитическая чувствительность – менее чем 0.1 Ед/л для ПАПП-А и менее чем 8 нг/мл для св.бета ХГЧ – в наличие. Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие. Состав набора: Стандарты (1 уп), контроли (1 уп), меченые Еu антитела к PAPP-A (5фл), меченые Sm антитела к ХГЧ (5 фл),, буфер для инкубации (5 фл), микротитровальные планшеты (5 шт.), покрытые антителами к PAPP-A и к свободной бета-субъединицы ХГЧ, сертификат контроля качества – в наличие. На 480 определений по сухим пятнам крови - в наличие. Маркировка CEmarked - в наличие | набор | 7 | Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2024 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158 А. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада
ИТОГО
Галиева Райхан Жусуповна врач лаборант