Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 2

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кресло для гемодиализа и химиотерапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Многофункциональное кресло донорское – диализное должно быть предназначено для обеспечения необходимых условий пациенту и медицинскому персоналу при проведении лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в учреждениях здравоохранения. Возможность осуществления таких процедур, как диализ, взятие крови, перитонеальный диализ, переливание крови и кровезаменителей, онкологических процедур, химиотерапии и реабилитации. Конфигурация: Каркас кресла должен быть изготовлен из стального профиля круглого сечения. Металлические части должны быть покрыты электростатической краской (эпоксидной смолой), устойчивой к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Основания кресло должно быть защищено специальным пластиком АВС. Мягкое покрытие без швов, должено быть выполнено из специального материала «винлекс» высокой плотности, недеформируемого, покрытого моющимся, антибактериальным кожзаменителем, устойчивым к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Конструкция кресла должна быть устойчива и выдерживать грузоподъемность до 230 кг. По обе стороны кресла должны иметься крепления из нержавеющей стали для установки подлокотников, которые должны состоять из 2 частей: локтевые части - фиксируемые, передние части могут перемещаться влево-вправо в зависимости от положения пациента во время процесса диализа. Подлокотники должны быть регулируемыми, имеют винтовую фиксацию, обеспечивая комфортную позицию при осмотре и выполнены из вискоэластичного поролона, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Ширина большого подлокотника не менее 164 мм, длина подлокотника не менее 400 мм. Ширина маленького подлокотника не менее 155 мм, длина не менее 140 мм. Расстояние между подлокотниками (у основания) должно быть не менее 660 мм. Также конструкция кресла должна иметь ручки из нержавеющей стали по бокам кресла, для удобной транспортировки кресла и подвешивания пульта управления. Ложе кресло должно быть трех секционное (спинная, тазовая, ножная). Ложе должно быть выполнено из вискоэластичного поролона, который при продолжительном сидении пациента в кресле распределяет нагрузку на обширную площадь, принимая форму тела и способствуя правильному кровообращению. Тазовая секция должна быть подвижна и иметь размеры: ширина сиденья не более 660 мм; длина сиденья не более 505 мм. Ножная секция должна быть подвижна и иметь съемную опору для стоп, которая предназначена для предотвращения спазмов во время диализа и должна служить возможностью для удлинения ножной части не менее чем на 275 мм. Размеры ножной части: длина ножной части не более 645 мм (без удлинения). Угол движения ножной части не менее 0-35°. Длина спины (в наибольшей части) должна быть не белее чем 770 мм. Угол наклона спины не менее 0-75°. Общая ширина кресла с боковыми поручнями должна быть не менее чем 990 мм. Общая длина кресла не менее чем 2010 мм. Высота кресла, угол наклона спинки, положение ножной секции и позиция тренделенбург 0-34°, должны обеспечиваться и регулироваться не менее четырьмя DC электроприводами и электронным ручным пультом управления. Ручной проводной пульт дистанционного управления, должен выполнять следующие функции: изменение высоты ложа, наклон спинной, бедренной секций, ножной части, тренделенбург/антитренделенбург, нулевая позиция (электрический CPR). Минимальная высота ложа от пола должна быть не менее чем 590 мм (измерение относительно к поверхности ложа). Максимальная высота ложа не менее чем 790 мм (измерение относительно к поверхности ложа). Электрическая регулировка положения Тренделенбурга должна регулироваться с ручного пульта управления панели не более чем на 34 °. Другие решения не допускаются, так как это спасительная антишоковая функция. Для удобства перемещения кресло должно иметь 4 колеса с индивидуальной блокировкой. Колеса должны быть спрятаны под пластиковым покрытием (виден только протектор). |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Спинная секция | Должна быть подвижна. Имеет съемный подголовник. Длина спинной секции (в наибольшей части) не менее 700 мм. Ширина не менее 660 мм. Угол наклона спины в пределах 0-75°. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Тазовая секция | Должна быть подвижна. Ширина сиденья не более 660 мм. Длина сиденья не менее 500 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Секция ножной части | Должна быть подвижна, с мягким покрытием без швов и должна иметь съемную опору для стоп. Длина ножной части не менее 645 мм. Угол движения ножной части в пределах 0-35°. Удлинение ножной части до 275 мм. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Подставка (опоры) для ног съемная | Предназначена для предотвращения спазмов во время диализа, которую можно будет отодвинуть, регулировать вручную для детей и пациентов низкого роста. Должна фиксироваться с помощью винта справой стороны ножной части кресла. Должна быть выполнена из високоэластичного поролона, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Гидравлическое основание | Должен иметься гидравлический механизм кресла под сиденьем, отвечающий за подъём конструкции кресла и его устойчивость. Должен быть скрыт под пластиковым кожухом. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель питания | Кабель питания к электрической сети 220 В, 50 Гц, 6 А | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пульт управления | Ручной пульт должен включать в себя не менее 10-ти кнопок управления и выполнять следующие функции: изменение высоты ложа, наклон спинной, бедренной секций, ножной части, тренделенбург/антитренделенбург, нулевая позиция (электрический CPR). | 1 шт. |
|  |  | 9 | Тормозная система | Индивидуально на каждом колесе. | 4 шт. |
|  |  | 10 | Держатель | Из нержавеющей стали по бокам кресла, для удобной транспортировки кресла и подвешивания пульта. | 2 шт. |
|  |  | 11 | Подголовник съемный | Крепится на спинку сиденья с помощью винта. Длина подголовника не более 27 см. Ширина подголовника не более 53 см. Должен быть выполнен из высокоэластичного поролона, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Линейный двигатель высоты | Должен располагаться под основанием кресла, с помощью него производится регулировка высоты кресла. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Линейный двигатель спинки | Должен располагаться под основанием кресла, с помощью него производится регулировка наклона спинки кресла. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Линейный двигатель наклона (тренделенбург) | Должен располагаться под основанием кресла, с помощью него производится регулировка наклона кресла. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Линейный двигатель ножной части | Должен располагаться под основанием кресла, с помощью него производится регулировка ножной части кресла. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Винты для крепления принадлежностей | Для крепления съемных частей кресла (подголовник, подставка для стоп). | 2 шт. |
|  |  | 17 | Колеса | Для удобства перемещения кресло должно быть 4 колеса, все колеса должны иметь блокировку. Колеса с пластиковыми покрытиями, должен быть виден только протектор. | 4 шт. |
|  |  | 18 | Подлокотники двойные | Подлокотники должны быть регулируемые, иметь винтовую фиксацию, обеспечивать комфортную позицию при осмотре, должны быть выполнены из высокоэластичного поролона, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Должны состоять из 2 частей: локтевые части - фиксируются, передние части могут перемещаться влево-вправо в зависимости от положения пациента во время процесса диализа. Ширина большого подлокотника не более 164 мм. Длина подлокотника не более 400 мм. Ширина маленького подлокотника не более 155 мм. Длина не более 140 мм. Расстояние между подлокотниками (у основания) должно быть в пределах не более чем 660 мм. | 2 шт. |
|  |  | 19 | Инфузионная стойка c 4-мя крючками | хромированная, имеет не менее чем 4 пластиковых крючка. Должна устанавливаться в крепление основания кресла. Максимальная нагрузка на один крюк не более чем 2 кг. | 1 шт. |
|  |  | 20 | Съемная подушка - подголовник на липучей ленте | На липучей ленте. Должна быть предназначена для использования как подушка для головы или подушка под спину во время процедур. | 1 шт. |
|  |  | 21 | Держатель рулона бумаги | Должен быть расположен у основания спиной части с задней стороны кресла. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая отделения химиотерапии Латиф М. С. _____________________