Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 1

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) | Измеритель интенсивности желтухи (билирубинометр) предназначен для неинвазивного определения интенсивности желтушности кожи и подкожных тканей путем измерения разности оптической плотности тканей в пучках света различных длин волн. Измерение осуществляется автоматически при размещении измерительного датчика прибора на теле новорожденного и легком нажатии на него, после чего отображается измеренное значение. Измерение производится на грудине ребенка или на лбу, где циркулирует достаточное количество крови. Принцип измерений: Измеритель интенсивности желтухи определяет степень желтизны подкожной основы, измеряя разницу оптической плотности света в диапазонах голубого (450нм) и зеленого (550нм) цвета. Датчик включает два оптических пути. Данный метод позволяет добиться более точных измерений желтизны подкожной основы за счет сведения к минимуму влияния пигмента меланина и зрелости кожи. В программном обеспечении измерителя интенсивности желтухи используется коэффициент корреляции, позволяющий преобразовать разницу измерений в двух оптических путях в оценочную концентрацию билирубина. Технические характеристики: диапазон измерения: 0 – 20 мг /дл или 0 – 340 μмоль/л общего билирубина в сыворотке крови; источник света: импульсная ксеноновая дуговая лампа; ресурс источника света: не менее 150 000 измерений; детекторы: силиконовые фотодиоды; источник питания: 2,4V, специальная Ni-MH аккумуляторная батарея; минимальное число измерений на одной полной зарядке батареи: 250 однократных измерений рабочая температура: 10-400С; рабочая относительная влажность: 30-95% без выпадения конденсата; габариты: 16,8 * 5,6 * 4,5 см. вес: 203 грамм. ± 10% адаптер питания, входное напряжение: от 100 до 240 В, 50/60Гц, 11-18 VA. Характерные особенности: Не требует калибровки пользователем: система включает счетчик, который измеряет интенсивность света устройства, позволяя убедиться, что она приемлема для правильного использования. Интенсивность света должна проверяться ежедневно. Шкала измерения на выбор пользователя: мг /дл или μмоль/л; Сигнал в случае низкого заряда батареи. Возможность использования в независимости от пигментации кожных покровов. Применим для работы как в клинических, так и в амбулаторных условиях; Многоразовый измерительный датчик, допускается дезинфекция этиловым спиртом. Комплектация: билирубинометр; база для подзарядки; DC адаптер; | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая ОПН Джумабаева Г. Г. __________