Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 10

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Светодиодный хирургический светильник |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Светодиодный хирургический светильник | Двух-купольный операционный светильник – наличие. Область применения - наличие: предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. Вращение плеч светильника вокруг центральной трубы не менее 360 град - наличие. Вращение каждого купола вокруг своего плеча не менее 360 град – наличие. Каждое плечо светильника состоит не менее чем из 2 колен. Вращение колен относительно друг друга не менее 360 град – наличие. Потолочное крепление – наличие. Требования к основному куполу светильника: Форма купола – не менее 4 лепестковая. Размеры купола не более 650 мм. Вес купола не более 14,5 кг. Центральная рукоятка для позиционирования светильника – наличие. Центральная рукоятка съемная стерилизуемая – наличие. Управление многофункциональной рукояткой не менее: размер светового поля, регулировка освещенности. Интегрированная конструкция без винтовых соединений – наличие. Антибактериальное покрытие поверхности – наличие. Технология наложения световых пятен для получения однородного светового пятна в рабочей зоне хирурга – наличие. Режим малоинвазивной хирургии – наличие. Кнопочная панель управления – наличие. Сенсорная панель управления – опционально. Источник света – светодиоды. Количество светодиодов не менее 52. Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Уровень освещенности на расстоянии 1м не менее 160 000 люкс. Не менее 10 уровней регулировки освещенности. Диапазон регулировки яркости не менее 20-100% с помощью панели управления. Диаметр светового поля (d10) регулируемый, не менее 140-300 мм, не менее 5 уровней регулировки. Глубина освещённости (20%) не менее 1400 мм. Глубина освещённости (60%) не менее 900мм. Цветовая температура регулируемая, диапазон регулировки не менее 3500-5100К, установки по умолчанию 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra) не менее 99. Индекс цветопередачи (R9) не менее 97. Световое поле (D50/D10) не менее 60%. Остаточная освещенность с одной боковой маской не менее 76%. Остаточная освещенность с одной боковой маской и трубкой не менее 71%. Остаточная освещенность с трубкой не менее 100%. Остаточная освещенность с двойной маской не менее 56%. Остаточная освещенность с двойной маской и трубкой не менее 51%. Облученность на расстоянии 1м не более 530 Вт/м2. Удельная облученность не более 3,5 мВт/(м2∙лк). Автофокус – наличие. Видеокамера в ручке светильника – опция. Беспроводная видеокамера – опция. Система резервного питания – опция. Требования к дополнительному (сателлитному) куполу светильника: Форма купола – не менее 4 лепестков. Размеры купола не более 650 мм. Вес купола не более 14,5 кг. Центральная рукоятка для позиционирования светильника – наличие. Центральная рукоятка съемная стерилизуемая – наличие. Управление многофункциональной рукояткой не менее: размер светового поля, регулировка освещенности. Интегрированная конструкция без винтовых соединений – наличие. Антибактериальное покрытие поверхности – наличие. Технология наложения световых пятен для получения однородного светового пятна в рабочей зоне хирурга – наличие. Режим малоинвазивной хирургии – наличие. Кнопочная панель управления – наличие. Сенсорная панель управления – опционально. Источник света – светодиоды. Количество светодиодов не менее 52. Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Уровень освещенности на расстоянии 1м не менее 160 000 люкс. Не менее 10 уровней регулировки освещенности. Диапазон регулировки яркости не менее 20-100% с помощью панели управления. Диаметр светового поля (d10) регулируемый, не менее 140-300 мм, не менее 5 уровней регулировки. Глубина освещённости (20%) не менее 1400 мм. Глубина освещённости (60%) не менее 900мм. Цветовая температура регулируемая, диапазон регулировки не менее 3500-5100К, установки по умолчанию 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra) не менее 99. Индекс цветопередачи (R9) не менее 97. Световое поле (D50/D10) не менее 60%. Остаточная освещенность с одной боковой маской не менее 76%. Остаточная освещенность с одной боковой маской и трубкой не менее 71%. Остаточная освещенность с трубкой не менее 100%. Остаточная освещенность с двойной маской не менее 56%. Остаточная освещенность с двойной маской и трубкой не менее 51%. Облученность на расстоянии 1м не более 530 Вт/м2. Удельная облученность не более 3,5 мВт/(м2∙лк). Автофокус – наличие. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Светильник, основной блок | Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями, двух-купольный | 1 комплект |
|  |  | 2 | Рукоятка | Стерилизуемая съемная центральная многоразовая мультифункциональная рукоятка | 2 шт |
|  |  | 3 | Крепление | Потолочное крепление на анкерных болтах | 1 комплект |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заместитель директора по онкослужбе Абишев Б.К. __________