Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 13

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Эндоскопический инсуффлятор углекислого газа |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - Основной блок |  | Устройство должно быть предназначено для раздувания полых органов ЖКТ углекислым газом в процессе проведения эндоскопических процедур с целью сокращения времени на проведение процедуры, увеличения поля зрения специалиста и снижения послеоперационных болевых симптомов пациента. Устройство должно обладать функциями подогрева газа, регулировки уровня потока газа, а также, иметь функцию контроля входного/выходного давления и быстродействующей системой защиты от превышения допустимого значения Напряжение питания, В220 Частота сети, Гц 50 Потребление электроэнергии, ВА не более 70 Минимальное давления газа на входе в аппарат 0,25 МПа Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм не более 100 х 200 х 300 Масса блока управления, кг не более 3,5 Быстроразъемное соединение рукава высокого давления с запорным клапаном Возможность присоединения/отсоединения рукава высокого давления без стравливания давления Возможность подключения к системе централизованной газоподачи Встроенный входной фильтр для очистки газа от примесей Максимальное давление на входе в аппарат 0,65 МПа Цифровая индикация выходного давления Минимальная скорость потока газа 1,4 л/мин Максимальная скорость потока газа 5 л/мин Встроенная система аварийного отключения подачи газа при превышении максимального выходного давления Количество режимов скорости потока газа не менее 5 Выходное давление не менее 50 кПа | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | - Сетевой шнур |  | Сетевой шнур | - 1 шт. |
|  |  | 2 | - Трубки соединительные |  | - Трубки соединительные автоклавируемые. - Длина не менее 1,5 м, диаметр не менее 9мм | - 2шт |
|  |  | 3 | - Адаптер |  | - Адаптер соединительный | - 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Заведующая  ОЛД Басымова Р.Ж. __________