Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 2

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Открытая реанимационная система для новорожденных с обогревом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Открытая реанимационная система для новорожденных с обогревом | Открытая реанимационная система должна быть предназначена для выхаживания и обогрева новорожденных (в том числе недоношенных пациентов). Требования к основным компонентам системы: Открытая реанимационная система должна обеспечивать контроль температуры младенца, измерение веса, измерение основных жизненных параметров (при наличии опции). Возможность подключения двух датчиков для измерения центральной и периферической температуры. Периодическая запись температуры тела, веса пациента, включая изображение их трендов (при наличии опции). Интеллектуальная световая и звуковая система тревог. Создание карты пациента с возможностью распечатки на принтере (при наличии опции). Наличие встроенного лотка для рентгенпленки устанавливаемый снаружи системы. Доступ к новорождённому должен обеспечиваться с трех сторон. Наличие боковых, защитных, прозрачных экранов, откидывающихся вниз для улучшения доступа к пациенту. Электрическое изменение положения кроватки до положения «Trendelenburg» и «anti-Trendelenburg» вплоть до не менее 12° Система состоит из следующих компонентов: Мобильная стойка на не менее 4-ех колесах, каждая с тормозным механизмом. Наличие ложе для размещения младенца с матрасом и воздушным обогревом. Вертикальная стойка должна быть с панелью управления обогреваемой системы и стандартными боковыми трубами (диаметром не более 38 мм) для крепления дополнительных принадлежностей. Дополнительный дисплей (панель) управления с основными жизненными параметрами. Верхний блок должен быть с источником обогрева и диагностическим светом. Верхний блок должен иметь возможность отводиться в обе стороны на не менее 90º с сохранением фокусировки на ложе с младенцем при выполнении различных процедур (например рентгенодиагностика). Нижний обогрев ложа должен быть с блоком обогрева через подогреваемый гелевый матрас. Панель управления: Должа быть представлена в виде цветного светодиодного дисплея размером не менее 9 дюймов. Возможность поворачивать дисплей и вращать до любого угла положения в соответствии с требованиями персонала. Простое управление с блокировкой кнопок и цветовым различием отдельных параметров должно улучшать обслуживаемость всего инкубатора. Система трендов должна позволять сравнивать несколько параметров с записью каждые не более 2 минуты в течении не менее 14 дней. Наличие апгар таймера – для быстрой оценки состояния новорожденного. Тревоги должны срабатывать в следующих случаях: перебой в подаче электропитания устройства; ошибка электронной системы; снижение или возрастание температуры тела/воздуха за границы установленных пределов; выход из строя весов (при наличии опции); ошибка электронной системы модуля SpO2 (при наличии опции); повреждение датчика SpO2 (при наличии опции); снижение или повышение SpO2 за границы установленных пределов (при наличии опции); снижение или повышение PI за границы установленных пределов (при наличии опции); снижение или повышение PVI за границы установленных пределов (при наличии опции); снижение или повышение SpHb за границы установленных пределов (при наличии опции). Технические параметры: Температурный режим: Не менее двух режимов работы должны позволять измерять и регулировать температуру в соответствии с температурой обогревателя или температурой тела новорожденного: Ручной режим (диапазон установки): 1 – 100% мощности подогрева, с шагом по не более 0,1 °C; Диапазон отображаемого значения мощности на дисплее: 0% - 100%; Режим в соответствии с температурой тела новорожденного (диапазон установки): не менее 34,0 °C – не более 37,0 °C, с шагом по не более 0,1 °C Не менее 37,1 °C – не более 38,0 °C, с шагом по не более 0,1 °C; Диапазон отображаемого значения температуры на дисплее: не более 10,0 °C – не менее 45,0 °C Основные физические параметры: Размеры: Высота – стойка с изменяемой высотой: не менее 1730 – не более 1930 мм; Длина не более 1024 мм; Ширина не более 560 мм. Вес: стойка с изменяемой высотой: не менее106 кг., | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1. | Стойка с изменяемой высотой и ложем | Мобильная стойка с не менее 4-мя колесами, каждая с механизмом фиксации. Изменение высоты в пределах не менее 200 мм. Изменение высоты должно осуществляться с помощью ножных педалей. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Выдвижные ящики для хранения принадлежностей | Выдвижные ящики, должны быть расположены в средней части стойки аппарата под ложем, обеспечивать безопасное и гигиеничное хранение медицинских материалов или других необходимых принадлежностей. Максимальная нагрузка от не менее 2,5 кг в маленьком, и до не менее 5 кг в большом ящичке. | 1 комп. |
|  |  | 3. | Фототерапевтическая лампа | Фототерапевтическая лампа должна быть для лечения неонатальной гипербилирубинемии. Надежно фиксироваться на верхнем источнике обогревателя Светодиодная технология: Светодиодная технология должна позволять достигнуть большей эффективности лечения в более короткий период времени, экономичности эксплуатации, минимального уровня шума и очень высокой долговечности излучателей, которые могут работать без замены не менее 60 тысяч часов. Температурный датчик: Температурный датчик должен быть с регулируемыми интервалами аварийного сигнала, помещенный на теле пациента, предотвращать его перегрев. Диагностирующее освещение: Белое диагностирующее освещение, настроенное на дневной спектр освещения, должно быть предназначено для правильной идентификации цвета кожи новорожденного. Это должно позволять быстро ориентировочно классифицировать состояние пациента с помощью оптического контроля без анализов крови и других измерений. Интуитивное управление: Обслуживание аппарата должно облегчать интуитивное управление, включая навигационную строку. Это должно позволять обслуживающему персоналу аппарата выбирать между двумя режимами работы в соответствии с потребностями лечения. Ручной режим: Должен позволять выбрать требуемую интенсивность излучаемого света. Потом счетчик времени на главном экране должен показать общую длительность лечения. Счетчик автоматически останавливается всегда при прерывании лечения и включается при его повторном запуске. Терапевтический режим: Должен позволять выбрать терапевтические программы, которые можно, как угодно, менять и хранить. Каждая терапевтическая программа состоит из менее трех лечебных стадий. Стадия должна быть настроена на свою интенсивность и длительность лечения, после окончания одной стадии аппарат автоматически переходит к следующей стадии, пока программа не дойдет до конца. Автоматическое регулирование интенсивности излучения: После запуска терапии аппарат должен провести в обоих режимах точную регулировку интенсивности излучения в зависимости от расстояния между излучателем и пациентом. Таким образом, будет обеспечена максимальная эффективность лечения и упростится работа медицинского персонала. Мониторинг функций и измерение срока службы: Непрерывный мониторинг правильного функционирования. Интегрированная система должна обеспечивать измерение долговечности светодиодов. Аппарат должен контролировать сам себя и о любых отклонениях (напр., неисправности, отключение тока, изменение интенсивности излучения или необходимость ревизионного осмотра) извещает с помощью аварийной сигнализации. Технические параметры: Доминирующая длина волны – не менее 440-470 нм. Срок эксплуатации светодиодов – не менее 60 000 часов. Освещаемая площадь – не менее 600х300 мм Режимы: Ручной режим: Стандартный режим не менее 25 мВт/см3*нм Интенсивный режим не более 35 мВт/см3*нм Измерение времени применения. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Держатель шлангов | Наличие держателя шланга для вентиляции, аспирации и питания, расположен внутри системы на флексибильной головке, поворачивающейся на не менее 360°. | 1 шт |
|  |  | 6. | Гелевый матрас | Наличие гелевого матраса для оптимального сохранения и передачи тепла младенцу. | 1 шт |
|  |  | 7. | Многофункциональный прикроватный монитор пациента | Многофункциональный модульный монитор, может быть предназначен для использования у всех категорий пациентов (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Благодаря модульной конструкции (концепцией Plug-and-play), монитор может быть всегда открыт для опционального расширения – наличие не менее 2-ух свободных слотов для съемных подключаемых модулей, всегда позволяет конфигурировать монитор по желанию заказчика. Технические параметры монитора: Группы пациентов: Монитор предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Тип монитора: Модульная конструкция монитора с концепцией Plug-and-play. Наличие 2-ух свободных слотов для съемных подключаемых модулей (опционально на выбор). Наличие 1-го свободного слота для подключения термопринтера (опционально). Наличие транспортировочной рукояти. Дисплей управления: Цветной TFT дисплей с диагональю не менее 10,4". Разрешение – не хуже 800 х 600. Возможность отображение не менее 12 кривых одновременно. Дисплей – антибликовый. Наличие режима – Stanby. Возможность регулировки яркости дисплея, наличие не менее 10 уровней яркости на выбор. Возможность регулировки громкости сигнала, наличие не менее 10 уровней громкости на выбор. Отображение порога тревог. Наличие индикации тревоги, питания, заряда батареи. Установка даты и времени. Ввод данных пациента. Возможность выбора цвета мониторируемого параметра. Автоматическое отображение параметра при его подключении. Варианты отображения информации на дисплее: стандартный экран, трендовый режим, все отведения ЭКГ, экран с крупным шрифтом, оксикардиореспирограмма, "Bed to bed view", просмотр результатов НИАД. Интерфейс пользователя: Меню интерфейса – русскоязычное. Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Возможность подключения клавиатуры через USB-порт для ввода информации. Тренды и тревоги: Наличие цифровых и графических трендов, длительностью не менее 168 часов. Наличие трендов с высоким разрешением, длительностью не менее 2 часа. Минимальное разрешение – не более 5 сек. Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп 128. Результаты измерения НИАД, не менее 1000 групп. Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых. Трехуровневая аудиовизуальная тревога. Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги на 360º. Разделение на технические и физиологические тревоги. Внешние выходы: Разъем для синхронизации с дефибрилляцией. Функция «Вызов медсестры». Порт VGA для подключения дополнительного дисплея. Разъемы USB – не менее 2 шт. Разъем RJ45 Возможность подключения карты памяти тип SD не менее 2 Гб. Сеть: Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети. Возможность подключения к внутрибольничной сети. Аккумулятор: Количество возможных подключаемых аккумуляторов – не менее 1 аккумулятор. Тип аккумулятора – литиевый. Время работы полностью заряженного аккумулятора –не менее 210 минут. Емкость – не менее 4000 мАч. Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница не менее 5 минут, верхняя граница не менее 15 минут. Возможные подключаемые модули: Возможность подключения модуля инвазивного измерения артериального давления - IBP от 2 до 8 каналов. Возможность подключения модуля измерения SpO2 (технологии Nellcor). Возможность подключения модуля измерения SpO2 (технология Masimo). Возможность подключения модуля измерения CO2 (метод Side-stream). Возможность подключения модуля измерения CO2 (метод Main-stream). Возможность подключения модуля газового анализа. Возможность подключения модуля измерения гемодинамики методом термоделюции СО Технические характеристики базовых измеряемых параметров: ЭКГ: Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3-х или 5-ти или 12-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее. ЭКГ с 3-мя отведениями: I, II, III. ЭКГ на 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx. ЭКГ на 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6. Возможность выбора усиления: х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Наличие скорости развертки: 12,5, 25, 50мм/с. Пропускная способность: Режим слежения – 0,5-40 Гц; Хирургический режим – 1-25 Гц; Диагностический режим – 0,05 -150 Гц. Индикация разделения электродов: каждый электрод (кроме RL). Защита от ВЧ-коагулятора. Определение кардиостимулятора. Защита от дефибрилляции. Время восстановления линии развертки после дефибрилляции (в режиме операции и слежения) – 5 секунд. Время восстановления кривых ЭКГ на линии развертки после дефибрилляции – не более 10 секунд. ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не более 10 – верхняя граница не менее300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не более 10 – верхняя граница не менее 350 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница –2 мВ, верхняя граница 2 мВ. Точность: -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: не более 0,01 мВ. Анализ аритмии: Наличие анализа аритмии – не менее 16 видов (ASYSTOLE, VENT FIB, VPB, COUPLET, MULTI PVCS, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ONT, MISSED BEATS, ST HIGHER, ST LOWER, TACHY, BRADY, PNC, PNP, NOISE, VTACHY, PVCS HIGHER). Оповещение при возникновении летальной аритмии. Дыхание: Метод измерения: грудной импеданс. Выбор между: I (RA-LA) или II (RA-LL). Наличие определения частоты дыхания в диапазоне – 0-150 дых/мин. Разрешение: 1 дых/мин. Точность: ±2 дых/мин. Коэффициент усиления: не менее х0.25, х1, х2, х4. Скорость развертки: не менее 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с. Наличие тревожной индикации апноэ: 11 установок в диапазоне: Нижняя граница 10 с; Верхняя граница 60 с. Неинвазивное артериальное давление: Метод измерения: Осциллометрический. Наличие ручного, непрерывного и автоматического режима определения артериального давления с заданными интервалами. Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. Время измерения в автоматическом режиме: 11 установок в диапазоне: Нижняя граница не менее 1 минута; Верхняя граница не менее 12 часов. Время цикла в непрерывном режиме измерения: Верхняя граница 5 минут с шагом не менее 5 секунд интервал. Диапазон измерений: Взрослые: нижняя граница не более10; верхняя граница не менее 270 мм Hg. Дети: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 235 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 135 мм Hg. Разрешение: не более 1 мм рт.ст. Наличие вспомогательного режима накачивания манжеты для забора пробы крови. Наличие защиты от избыточного давления. SpO2: Диапазон измерения; 0-100%. Разрешение: 1%. Точность: при 70-100% ±2%; при 0-69% не определено. Защита от помех: защита от движений, защита от электрокоагулятора. Температура: Метод измерения: метод термальной резистенции. Диапазон измерения: 0ºС - 50ºС; Точность: ± 0,1ºС. Время обновления данных: каждыене более 2 секунды. Самотестирование: каждые 5-10 минут. | 1 шт |
|  |  | 8. | Кабель питания. | Электрический кабель питания монитора пациента. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Кабель заземления. | Кабель заземления. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Литиевая аккумуляторная батарея. | Заряжаемый литиевый аккумулятор емкостью: не менее 4000 mAh, 11.1 V; размер: не более 105х78х20мм; вес: не более 0,36 кг. Время работы полностью заряженного аккумулятора не менее 210 минут. | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1. | Датчик температуры периферический | Датчик температурный обеспечивают измерение периферической температуры тела | 1 шт |
|  |  | 2. | Датчик температуры центральный | Датчик температурный обеспечивают измерение центральной температуры тела | 1 шт. |
|  |  | 3. | Кабель ЭКГ на 3 отведения | Кабель ЭКГ на 3 отведения. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Одноразовые электроды ЭКГ для новорожденных | Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. Диаметр: не менее 22 мм. В комплекте не менее 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 5. | Многоразовый датчик для новорожденных Masimo SpO2 | Многоразовый датчик для измерения SpO2 у новорожденных (технология Masimo). | 1 шт. |
|  |  | 6. | Кабель Masimo SpO2 | Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2 (технология Masimo). | 1 шт. |
|  |  | 7. | Трубка НИАД | Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Манжета для новорожденных с коннектором | Многоразовая манжета для измерения НИАД у новорожденных пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность не менее 10-15 см. | 3 шт. |
|  |  | 9. | Многоразовый универсальный накожный датчик | Многоразовый универсальный накожный датчик для измерения периферической температуры. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая ОПН Джумабаева Г.Г. __________