Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 5

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Насос шприцевой инфузионный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Блок электронный | Шприцевой насос должен быть оснащен съемным крепежным кронштейном, который должен быть расположен на задней панели помпы и обеспечивать надежную фиксацию на вертикальной стойке для внутривенных инъекций. Не хуже IP43 (степень защиты корпуса) Шприцевой насос возможно использовать со стандартными шприцами одноразового использования объемом от не более 2 мл. до не менее 60 мл. Графический дисплей. Ручной захват щприца. Скорости инфузии: От не более 0.01 до не менее 60 мл/ч для шприцев объемом 2/3 мл; От не более 0.10 до не менее 150 мл/ч для шприцев объемом 5/6 мл; От не более 0.10 до не менее 300 мл/ч для шприцев объемом 10/12 мл; От не более 0.10 до не менее 600 мл/ч для шприцев объемом 20/22 мл; От не более 0.10 до не менее 900 мл/ч для шприцев объемом 30/35 мл; От не более 0.10 до не менее 2200 мл/ч для шприцев объемом 50/60 мл; (от не более 0.01 до не менее 99.99 мл/ч с шагом не более 0,01 мл/ч, От не более 100.0 до не менее 999.9 мл/ч с шагом не более 0.1 мл/ч, От не более 1000 до не менее 2200 мл/ч с шагом не более 1 мл/ч). Скорости введения болюса: От не более 0.10 до не менее 60 мл/ч для шприцев объемом 2/3 мл; От не более 0.10 до не менее 150 мл/ч для шприцев объемом 5/6 мл; От не более 0.10 до не менее 300 мл/ч для шприцев объемом 10/12 мл; От не более 0.10 до не менее 600 мл/ч для шприцев объемом 20/22 мл; От не более 0.10 до не менее 900 мл/ч для шприцев объемом 30/35 мл; От не более 0.10 до не менее 2200 мл/ч для шприцев объемом 50/60 мл; (от не более 0.1 до не менее 999.9 мл/ч с шагом не более 0.1 мл/ч, От не более 1000 до не менее 2200 мл/ч с шагом не более 1 мл/ч). Скорости выведения воздуха: От не более 1 до не менее 60 мл/ч для шприцев объемом 2/3 мл; От не более 1 до не менее 150 мл/ч для шприцев объемом 5/6 мл; От не более 1 до не менее 300 мл/ч для шприцев объемом 10/12 мл; От не более 1 до не менее 600 мл/ч для шприцев объемом 20/22 мл; От не более 1 до не менее 900 мл/ч для шприцев объемом 30/35 мл; От не более 1 до не менее 2200 мл/ч для шприцев объемом 50/60 мл; (от не более 1 до не менее 2200 мл/ч с шагом не более 1 мл/ч). Размеры шприцев: От 2/3, 5/6, 10/12, 20/22, 30/35, не менее 50/60 мл Объем болюса: От не более 0.10 до не менее 60.0 мл с шагом не более 0,1 мл. Объем для выведения воздуха: от не более 0.1 до не менее 4.0 мл с шагом не более 0,1 мл. Объемная точность: не хуже ±2 % Объем инфузии: от не более 0,1 до не менее 9999мл. Программируемое время инфузии: От не более 1 сек. до не менее 200 ч. Скорость в режиме поддержания вены в открытом состоянии: от не более 0.10 до не менее 5.00 мл/ч для шприцев объемом от 10 мл и более; от не более 0.01 до не менее 5.00 мл/ч для шприцев объемом от 5 мл и менее. Объем в режиме поддержания вены в открытом состоянии: от не более 0.1% до не менее 10% от объема шприца. Время паузы: от не более 1 мин до не менее 23 ч 59 мин. Вес пациента: от не более 0.3кг (300г) до не менее 300кг. Предупреждения о скором завершении инфузии: От не более 3 мин до не менее 60 мин (предупреждение по времени) От не более 1.0 мин до не менее 50.0 мин (предупреждение по объему). Уровень окклюзии: Эта функция должна позволять изменять уровень давления окклюзии в диапазоне примерно от не более 50 до не менее 950 мм рт. ст. В помпе должно иметься не менее 10 уровней давления оккюзии. Уровень давления окклюзии возможно изменять, не останавливая инфузию. Чувствительность ROD: Система Быстрого Обнаружения Окклюзии «ROD» возможность работать на одном из трех уровней чувствительности (Высокий, Средний и Низкий) Система быстрого обнаружения окклюзии: Менее 5 мин при скорости не более 1мл/ч со шприцем не менее 60 мл. Уровень давления окклюзии: Не менее 10 уровней для шприцев объемом от 10 мл и более: L1 (~ 50 мм рт. ст.), L2 (~ 150 мм рт. ст.), L3 (~ 250 мм рт. ст.), L4 (~ 350 мм рт. ст.), L5 (~ 450 мм рт. ст.), L6 (~ 550 мм рт. ст.), L7 (~ 650 мм рт. ст.), L8 (~ 750 мм рт. ст.), L9 (~ 850 мм рт. ст.), L10 (~ 950 мм рт. ст.). Не менее 6 уровней для шприцев объемом от 5/6 мл и менее: От L5 (~ 450 мм рт. ст.) до L10 (~ 950 мм рт. ст.). Не менее 4 уровня для шприцев объемом от 2/3 мл: От L7 (~ 650 мм рт. ст.) до L10 (~ 950 мм рт. ст.). Работа от аккумулятора: не менее 10 часов. Время зарядки аккумулятора: не более 5 часов для не менее 100% зарядки. Шприцевой насос должен быть оснащен внутренней системой зарядки аккумулятора, базирующейся на котроллере быстрой зарядки. Как только обнаружено, что аккумулятор заряжен полностью, зарядка прекращается. Журнал событий: не менее 2000 событий. История пациента: не менее 500 событий. Журнал ошибок: не менее 50 событий. Источник питания: 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Сохранение данных в памяти: не менее 9 месяцев без подключения к источнику питания. Наличие индикатора состояния: (зеленый, красный, оранжевый). Зеленый - выполняется инфузия, Kрасный - состояние тревоги, Oранжевый – предупреждение, Оранжевый и зеленый попеременно - режим KVO или сигнал тревоги во время проведения инфузии. Наличие индикатора уровня зарядки аккумулятора. Наличие индикатора статуса инфузии. Наличие специального режима позволяет анестезиологу планировать свою работу в зависимости от поступления препаратов в операционную, включая расчеты доз препаратов и скорости их введения. Типовой последовательностью работы в специальном режиме является Индукция, пауза и поддержка. Наличие подсветки дисплея Наличие контраста дисплея Наличие регулировки звука Наличие функции выведения воздуха. Пользователь может заполнить удлинительную линию и вытеснить пузырьки воздуха, оставшиеся в системе или в линии. Наличие функции блокировки клавиатуры. Эта функция сводит к минимуму опасность несанкционированного использования прибора. Эта функция блокирует режим программирования, остановку инфузии и выключение помпы. Наличие библиотеки препаратов. Эта функция позволяет составить библиотеку названий препаратов, которые могут использоваться с помпой, и настроить протокол для каждого из этих лекарств. Библиотека препаратов может содержать до не менее 350 названий. Наличие функции название больницы: Эта функция позволяет запрограммировать название Больницы или другую информацию, которая появится на экране при включении помпы. Наличии функции связи с ПК: Эта функция позволяет помпе связаться с компьютером во время использования дополнительных программ. Предупреждающие сигналы: не менее 20 сигналов тревог Наличие самотестирования: Автоматическое тестирование программы насоса проводится сразу после включения. В случае обнаружения ошибки в программе, насос издает сигнал тревоги и на дисплее появляется соответствующая надпись, которая указывает на ошибку. Наличие микропроцессорного контроля: В случае неполадки, микропроцессорный контроль останавливает инфузию, блокирует шаговый двигатель и активирует сигнал тревоги. Наличие датчика размера шприца: Датчик размера шприца, откалиброванный под различные типы шприцев, помогает предотвратить подтверждение неразрешенного шприца, предотвращая тем самым выход за границы волюметрической точности инфузии не хуже 2%. Наличие датчика корпуса и поршня шприца: Данный датчик позволяет предотвратить инфузию неразрешенным шприцем или некорректно установленным шприцем, генерируя сообщение тревоги и останавливая инфузию. Наличие датчика расположения толкателя шприца: Данный датчик позволяет генерировать сообщение «ХХ мин до конца шприца» или «ХХ мл до конца шприца», тем самым предупреждая медицинский персонал о необходимости приготовить следующий шприц для продолжения инфузии. Наличие датчик окклюзии: В качестве датчика силы шприца используется тензодатчик, расположенный на металлической пластине в механизме привода. Когда эта пластина деформируетса силой, прикладываемой толкателем шприца, генерируется сигнал окклюзии, это происходит в случае если сила сопротивления шприца превышает заданный предел. Предел давления окклюзии устанавливается оператором, который может выбрать один из не менее 10 возможных уровней окклюзии. Наличие функции АНТИБОЛЮС: В случае возникновения окклюзии создается чрезмерное давление в системе, вследствие чего возможен несанкционированный болюс после устранения причины окклюзии. Для предотвращения этого в данном насосе предусмотрена функция АНТИБОЛЮС. В случае обнаружения окклюзии толкатель шприца возвращается назад на несколько шагов, чтобы сбросить избыточное давление в системе и тем самым предотвратить несанкционированный болюс. Наличие антисифонной системы: Данная функция актуальна при изменении положения насоса относительно уровня сердца пациента, чтобы предотвратить несанкционированный болюс. Конструкция соединения шприца и толкателя шприца реализована таким образом, чтобы предотвратить возможное возникновение зазора между шприцем и толкателем шприца. Минимизация количества параметров и ограничение значений параметров: Дополнительно, чтобы избежать передозировки препарата вследствие неправильно программирования скорости инфузии оператором, существует возможность установить безопасные лимиты для каждого препарата, также есть возможность оставить для программирования только необходимые параметров. Интерфейс связи, наличие: USB IrDa (ИК порт связи). Громкость звука: не менее 3 уровня. Размеры: (ШxВxД) не более 320 x 120.5 x 137 мм. Вес: не более 2.3 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Кабель сетевой | Наличие кабеля для подключения к электросети | 1 шт. |
|  |  | 2 | Держатель | Наличие крепежного кронштейна | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая  ОАРИТ ПЦ Даулетова З.А. __________