Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 6

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Бронхоскоп гибкий |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Фибробронхоскоп | бронхофиброскоп с расширенными терапевтическими возможностями и стандартным диаметром вводимой трубки: технология сверхтонких фибро-оптических волокон дает изображение более высокого разрешения и улучшенную цветопередачу; наличие закрытого клапана отсоса для простой и точной аспирации; высокая устойчивость бронхоскопа к появлению "битых пикселей"; изгиб дистального конца до 180 градусов предоставляет хорошую маневренность в процессе манипуляций; инструментальный канал диаметром 2,7 мм для применения широкого спектра терапевтических инструментов; возможно полное погружение бронхофиброскопа в жидкость для быстрой и эффективной очистки; легкая рукоятка с эргономично расположенными элементами управления предотвращает затекание рук врача даже при долгих операциях; долгий срок службы волоконно-оптических эндоскопов снижает расходы на эксплуатацию и обслуживание. При наличии соответствующих показаний, эндоскоп можно использовать во взрослой и педиатрической популяциях пациентов. высококачественная фиброоптическая система с долгим сроком службы; высокая устойчивость бронхоскопа к появлению "битых пикселей"; инструментальный канал 2,8 мм позволяет выполнять терапевтические операции - взятие биопсии, полипэктомия, коагуляция, маркировка и пр.; широкая подвижность дистальной части эндоскопа, позволяющая изгибать дистальный конец до 180 градусов; удобная рукоятка с эргономичным расположением управляющих элементов. Направление обзора: Обзор вперед Угол поля зрения: 120 град. Глубина резкости: 3 - 50 мм Диоптрии: от +2D до -8D Изгиб дистального конца вверх/вниз: 180º / 130º Диаметр дистального конца: 5,9 мм Диаметр вводимой трубки: 6,0 мм Диаметр рабочего канала: 2,8 мм Рабочая длина вводимой трубки: 600 мм Общая длина: 900 мм. Бронхоскоп укомплектован стандартными аксессуарами: Чистящая щетка инструментального канала – 1 шт., клапан отсоса – 1 шт., клапан биопсийного канала – 1 шт., силиконовое масло (10 мл) – 1 шт. Чистящая щетка цилиндра – 1 шт., газовый клапан – 1 шт., Чистящая щетка для цилиндра отсоса – 1 шт. Чемодан – 1 шт. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1В |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1В |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующий эндоскопии Погорелов А.Ю.__________