Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 7

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Шкаф для хранения и сушки эндоскопов |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | основной блок | Шкаф для хранения и сушки эндоскопов. Шкаф предназначен для сушки и хранения эндоскопов, прошедших дезинфекцию или стерелизацию. Процесс сушки происходит за счет циркуляции воздуха через каналы эндоскопа под давлением, до двух часов. Воздух для сушки каналов дополнительно очищается при помощи гранул силикагеля. Шкаф имеет 2 двери для доступа в камеру шкафа. Шкаф имеет одну камеру для хранения 8 эндоскопов. Сушка внешней поверхности эндоскопа осуществляется за счет встроенного вентилятора. Поток воздуха создаваемый вентилятором удаляет остатки воды с наружных поверхностей эндоскопов. Создаваемый вентилятором высокий объем воздушного потока в камере предотвращает подачу в камеру окружающего воздуха. Наличие входного HEPA-фильтра с: - размером пор 0,2 мкм - допустимым пропуском частиц в фильтре 0,01% - минимальная кратность воздухообмена: 50\час Время сушки 2 часа. Расположение эндоскопов в шкафу вертикально. Наличие функции оповещения об открытой двери в шкафу. Наличие контроля внутренней температуры. Наличие системы контроля за давлением в нутри шкафа. Давление воздуха, подаваемого в шкаф: 0,5 бар. Время хранения стерильных эндоскопов 7 дней. Наличие функции отчета о нарушении режимов работы Наличие функции автоматического отслеживания времени пребывания каждого отдельного эндоскопа в шкафу и оповещения о слишком долгом хранении аппарата. Наличие в нижней части шкафа поддона для сбора жидкости. Габаритные размеры шкафа: В х Д х Г мм 2130 х 1280 х 470. Потребляемая мощность: 230W. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Держатель | Держатель принадлежностей от эндоскопа. | 1 |
|  |  | 2 | Набор адаптеров | Адаптер для подключения эндоскопа к шкафу. | 4 |
|  |  | 3 | Набор адаптеров | Адаптер для подключения эндоскопа к шкафу. | 2 |
|  |  | 4 | Набор адаптеров | Адаптер для подключения эндоскопа к шкафу. | 2 |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1В |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1В |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующий эндоскопии Погорелов А.Ю.__________