Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 8

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Вентилятор для интенсивной терапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | Устройство - предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50мл. Аппарат работает в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ - предназначен для использования в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов. Аппарат работает от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар. Гарантия завода изготовителя на турбину – 8 лет. Наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Подключение пациента к аппарату - возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV -Принудительная вентиляция с управлением по объему; VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с управлением по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с управлением по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; Вентиляция пpи апноэ – автоматическое пеpеключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция ограничения давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла повторяются каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Концепция «свободного дыхания»: Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, управляемых по объёму и по давлению. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, положительное давление в конце выдоха ПДКВ или перемежающееся ПДКВ: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: 250 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. Принцип работы вентилятора -: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Частота пеpемежающегося ПДКВ: 2 дыxательныx цикла каждые 3 минyты. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат пpоводит искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат автоматически пpеpвает пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: происходит автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация отключается, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат пpоводит в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Система подачи для самостоятельного дыхания и поддержки давлением: Турбина с быстродействующим клапаном регулировки давления. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от - 0 до - 99 мбар; Разрешение: - 1 мбар; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: 18 - 100 об.%; Разрешение: - 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин; Разрешение: - 1 л/мин. Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: - 0,1 л/мин; MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: - 1 мл. VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: - 1 мл; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: - 1/мин; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1; Разрешение: - 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек; Разрешение: - 0,1 сек; T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек; Разрешение: - 0,1 сек; R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение: - 1 мбар/л/сек; C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: - 1 мл/мбар; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: - 1 °C; RSB Индекс быстрого неглубокого дыхания: Диапазон От 0 до 9999 (1/мин./л); Разрешение 1/мин./л Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар; Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом - 0,1 л/мин. Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом - 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги - когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) -: от 0 до 60 сек. FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; Диапазон оба предела срабатывания тревожного сигнала автоматически распределяются в зависимости от установленного значения: < 60 об.% при ±4 об.%; ≥60 об.% при ±6 об.%. ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин. Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек; регулируется с шагом - 1 сек.; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л. Наличие возможности отключения сигнала тревоги: - после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Безопасность: клапан безопасности открыватся при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: - синхронизирован со вдохом. Предохранительный клапан: открывается при давлении 120 мбар. Аварийный клапан: автоматически открывается, обеспечивая возможность спонтанного дыхания фильтрованным воздухом извне, в случае если подача О2, и воздуха из аппарата прекратились. Наличие автоматического переключения: при прекращении подачи О2 аппарат автоматически обеспечивает вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Выход для медикаментозного распылителя: - синхронизирован со вдохом. Тестирование, калибровка: Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата осуществляются без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания процесса ИВЛ; Цикл тестирования аппарата выполняется автоматически после включения электропитания аппарата, без участия медперсонала. Время проведения тестирования - 60 секунд; Интерфейс: цветной сенсорный, - 12” дисплей. Одновременное отображение - трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие функции «заморозки» кривых. Одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Возможность конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления, который выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Панель управления аппарата и клавиатура герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами. Наличие интерфейса обмена данными: RS232. Встроенная батарея: автономная работа - 45 мин. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (кислорода) NIST/DIN под давлением, длиной 5,0 м | Длина - 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Наличие клапана выдоха многоразового использования. Пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | Тележка характеризуется следующими особенностями: наличие рукояти для удобства манипулирования тележкой при передвижении; наличие на тыльной стороне тележки крюков для наматывания излишков длины шлангов и проводов; наличие четырёх двойных колёс с тормозными механизмами. Максимальная нагрузка на тележку: - 100кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя (Fisher &Paykel) в комплекте | Энергопотребление - в пределах 150 Вт. Электропитание: 230В, 50/60 Гц. Электропитание обогревателя дыхательных шлангов: 22±5 В. Наличие функции серво контроля температуры: автоматическое поддержание заданной пользователем температуры посредством регулировки мощности обогревателя. Режим с использованием обогревателя дыхательных шлангов: Параметры для инвазивной вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя: от 35,5 до 420С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре: от 35 до 40 0 С. Параметры для неинвазивной (масочной) вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя: от 31 до 360С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре: от 28 до 34 0 С. Режим без использования обогревателя дыхательных шлангов: Параметры для инвазивной вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя лимитирована до 660С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре: 37 0 С. Параметры для неинвазивной (масочной) вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя лимитирована до 660С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре: 31 0 С. Дисплей: отображает температуру в диапазоне от 10 до 700С. Точность: ± 0,3 0С. (в диапазоне от 25 до 450С). Тревожная сигнализация: Высокая температура: немедленная визуальная и звуковая тревога, если отображаемая температура 410С или если температура в дыхательном контуре превышает 430С. Для инвазивной вентиляции: тревожная визуальная и звуковая сигнализация если температура в контуре в течение 10 минут ниже 29,50С или в течение 60 минут ниже 34,50С. Предупреждение: если отображаемая температура снижается ниже 35,40С. Режим без использования обогревателя дыхательных шлангов: Инвазивная вентиляция: тревожная визуальная и звуковая сигнализация если температура ниже 29,50С. Неинвазивная вентиляция: тревожная визуальная и звуковая сигнализация если температура ниже 260С. Увлажнение: при инвазивной вентиляции и потоке до 60 л/мин., продукция влаги 33мг/л. при неинвазивной вентиляции и потоке 120 л/мин., продукция влаги 10мг/л. Время разогрева: в пределах 30 мин. Рекомендованная температура окружающего воздуха: от 18 до 260С. В базовый блок увлажнителя включено: Держатель для увлажнителя – 1шт. Адаптер обогревателя шлангов для F&P MR 850 для многоразовых дыхательных контуров – 1шт. Датчик температуры и потока для F&P MR 850 – 1шт. Проволока длиной 1,5 м (для протяжки нагревательного элемента дыхательного контура) – 1шт. Набор для крепления F&P – 1шт. Обогреватель дыхательного контура для увлажнителя Fisher &Paykel MR 850. – 1шт. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппарат учитывает поток для pаспылителя и держать минутный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). Тестовые легкие TestLung, взрослое, не содержит латекса. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шарнирный кронштейн | Служит для фиксации контура пациента в удобном положении. | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Камера для увлажнителя Fisher &Paykel (многоразовая, взрослая) | Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента (Fisher &Paykel, многоразовый, взрослый) | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Маска лицевая для неинвазивной ИВЛ, размер S / M / L (многоразовые) | Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывают нос и рот пациента. Поэтому терапия осуществляется даже в том случае, если пациент может дышать только ртом. Маски оснащены очень мягкой манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента ("индивидуальная подгонка"), это обеспечивает полный комфорт и плотное прилегание. Лобовая опора с подушкой может перемещаться, до фиксации маски в удобном положении, максимально комфортном для пациента. Магнитные застёжки помогают быстро и просто зафиксировать маску. Маски предназначены для использования несколькими пациентами и их можно продезинфицировать с помощью высокой температуры: горячим паром или химическим способом (вручную). | 3 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальные фильтры одноразовые, 50 шт | Противомикробный и противовирусный фильтр - одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация - 99,999; вирусная фильтрация - 99,99. Объём мертвого пространства - 30мл. Макс. время использования - 24ч. | 1 комплект. |
|  |  | 5 | Датчик потока (многоразовый, комплект из 5шт.) | Датчик потока - термоанемометрический, без мертвого пространства, многоразовый | 1 комплект. |
|  |  | 6 | Датчик кислорода (замена - раз в год) | Датчик О2. имеет принцип работы: гальваническая ячейка. Замена – раз в год. | 2 шт. |
|  |  | 7 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая  ОАРИТ онкослужбы Червенинова Л.В.__________