Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 9

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Инфузионный насос |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Инфузионный насос | Инфузионный насос предназначен для длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ для пациентов в больницах, неотложной помощи, других учреждениях здравоохранения и средствах транспортировки пациентов. Группы пациентов: взрослые, дети и новорожденные. Пути введения: Инфузионный насос может осуществлять непрерывное переливание через утвержденные клинические пути введения, включая внутривенный (ВВ), внутриартериальный (ВА), внутрикостный, интратекальный, эпидуральный, подкожный, а также орошение ликворных пространств. Классификация в соответствии с международными стандартами: Класс II, тип CF (устойчивость к дефибрилляции), степень защиты IP43 (защита от проникновения твёрдых объектов размером не менее 1мм и водяных брызг). Интерфейс пользователя и конструктивные особенности прибора: Интуитивно понятное программирование и работа. Русифицированное меню управления. Информация о статусе помпы и программных данных выводится на большой, цветной, графический дисплей, видимый при любом освещении с расстояния не менее 5 метров. Отображение на дисплее: состояния инфузии, объема и времени до конца инфузии, меню опций, библиотеки препаратов, информационного меню, меню параметров, скорости инфузии и др. Отображение на дисплее уровня заряда батареи в % в мАч и оставшегося времени работы от батареи. Отображения графика скорости введения препарата. Отображения графика давления. Отображение количества введенного препарата. Ночной режим подсветки дисплея. Регулировка уровня подсветки дисплея в дневном режиме: не менее 10 уровней. Индикаторы: трехцветный индикатор состояния (инфузия, тревога, предупреждение, режим KVO, индикатор (светодиод) подключения к источнику переменного тока, индикатор (светодиод) работы от аккумуляторной батареи. Клавиатура: кнопка включения / выключения насоса, кнопка запуска инфузии, кнопка остановки инфузии, кнопка перехода в режим болюса или удаления воздуха из системы, кнопки вверх / вниз, программные кнопки, цифровая клавиатура, кнопка выключения звукового сигнала тревоги / стирания значения параметра / блокировки клавиатуры. Водонепроницаемый корпус. Внешняя дверка для защиты от несанкционированного доступа к механизму прокачки. Функция блокировки клавиатуры. Авторазблокировка клавиатуры после сигнала тревоги. Ручка для переноски, встроенная в корпус насоса и не выступающая за его габариты. Встроенный в корпус крепеж для монтажа на горизонтальных прямоугольных рельсах или стыковочном модуле с фиксатором. Отделение для аккумуляторной батареи с крышкой. Гнездо для соединения с USB портом с заглушкой. Инфракрасный порт связи. Датчик наличия воздуха в линии: обнаружение в линии пузырьков воздуха в диапазоне не хуже от 50 до 500 мкл. Датчик установки линии. Датчик давления на стороне мешка с лекарством. Датчик давления на стороне пациента. Двойная защита от свободного потока. Сохранение данных в памяти прибора: не менее 9 месяцев без подключения к источнику питания. Журнал последних событий: не менее 2000 событий. Журнал истории данного пациента: не менее 2000 событий. Журнал безопасности: не менее 1000 событий. Журнал нажатий кнопок: не менее 500 последних нажатий кнопок. Журнал сервисных тревог: не менее 1000 событий. Возможность редактирования меню препаратов. Загружаемая библиотека препаратов: не менее 1500 уникальных записей о лекарственных препаратах со встроенными ограничениями, упорядоченные в соответствии со следующими уровнями: профиль: не менее 30 профилей, категория: не менее 15 категорий для каждого профиля; запись о препарате не менее 40 записей в каждой категории; рекомендации по использованию препарата: не менее 75 рекомендаций. Технические характеристики: Режим работы: непрерывный режим работы. Автоматическое тестирование программы насоса после включения. Режим инфузии с постоянной скоростью. Режим инфузии по времени и заданному объёму лекарств. Режим инфузии через дозу. Режим инфузии парентерального питания (TPN). Режим инфузии болюсный через заданный временной интервал. Режим инфузии болюсный ручной. Режим титрации (изменение скорости инфузии без ее остановки). Режим, устанавливаемый после введения дозы: остановка, KVO, продолжение инфузии с заданной скоростью. Режим вторичной инфузии – прерывание основной инфузии для введения вторичной инфузии. Режим автоматического переключения со вторичной инфузии на основную. Режим поддержания вены в открытом состоянии (KVO). Скорость в режиме поддержания вены в открытом состоянии (KVO): не хуже 0,1-20 мл/ч. Единицы дозирования скорости инфузии: мл/час. Единицы дозирования скорости инфузии: мл/мин. Единицы дозирования скорости инфузии: мл/сут. Единицы дозирования: мл, г, мг, мкг, нг, Единицы, кЕдиницы, мЕдиницы, мкЕдиницы, моль, ммоль, мкмоль, нмоль, мЭкв (/кг или м2) в мин или час или сутки. Программирование концентрации. Возможность задания веса пациента не менее 0.25– 300 кг или 250-300 000 гр. Возможность задания площади поверхности тела пациента: Задаваемая площадь поверхности тела: не менее 0,1 – 10 метров квадратных. Программирование скорости в диапазоне не уже 0,1- 1500мл/час. Скорость инфузии с шагом установки не более 0,01 мл/час для малых скоростей. Программирование объёма инфузии в диапазоне не уже 0,1-999,9 мл. Программирование объёма инфузии дискретно объёму стандартных мешков не менее: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 мл. Программирование времени инфузии в диапазоне не уже 1 мин – 99 часов. Программирование скорости вывода воздуха из магистрали в диапазоне не уже 0,1-1500 мл/ч. Программирование объёма вывода воздуха из магистрали: 0,1–5 мл (настраивается). Программирование скорости болюса в диапазоне не уже 0,1-1500 мл/ч. Программирование дозы болюса. Программирование скорости болюса. Ограничение объёма болюса. Возможность введения болюса вручную без остановки инфузии. Программирование уровня давления окклюзии. Уровни окклюзии – не менее 10 уровней в диапазоне не уже 80-950 мм рт.ст. Объемная точность инфузии не более +/-5% Режим «Пауза» с обратным отсчетом 1 мин – 23 ч 59 мин. Время отсроченного старта 1 мин – 12 ч. Сохранение всех запрограмированных параметров при выключении насоса. Сигналы тревоги: Предупреждающие сигналы, Информационные сообщения и Сигналы тревог на русском языке. Наличие следующих сигналов: «Замените аккумулятор», «Нет питания», «Перезарядите аккумулятор», «Конец инфузии. Стоп», «Дверки открыты», «Окклюзия со стороны мешка», «Оклюзия со стороны пациента», «Время паузы истекло», «Окклюзия», «Конец вторичной инфузии», «Воздух в линии -пузырь», «Воздух в линии – накопление пузырей», «Проверьте роликовый зажим». Настраиваемое по времени предупреждение о скором завершении инфузии. Настраиваемое по объему предупреждение о скором завершении инфузии. Регулировка громкости сигнала тревоги. Электропитание: Питание переменного тока: 100-240 В, 50/60 Гц, 50 ВА. Встроенный аккумулятор: Ионно-литиевая батарея, 7,4 В. Время зарядки аккумулятора: не более 5 часов при загрузке до не менее 75%; Время работы прибора от аккумулятора: не менее 10 ч при скорости до не менее 25 мл/ч. Габаритные размеры, (Ш)х (В)x(Г) не более: 346 x 120,5 x 140 мм. Вес не более: 2.3 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Универсальное крепление | Универсальное крепление | 1 шт |
|  |  | 2 | Кабель сетевой | Кабель сетевой | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая  ОАРИТ онкослужбы Червенинова Л.В. __________