Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 14

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента | Модульный тип конструкции наличие Сфера применения -анестезиологический, прикроватный, палатный, неонатальный, транспортный. Использование монитора во время всего больничного цикла пациента - от поступления до выписки. Использование монитора для транспортировки пациента внутри больницы. Наличие непрерывного режима работы. Наличие системы охлаждения - конвекционная, без вентилятора. Класс защиты корпуса, не хуже IP21. Наличие USB интерфейса Дисплей Наличие жидкокристаллического, цветного экрана. Размер по диагонали, не менее 9 дюймов. Разрешение, не менее 800 * 480 пикс. Число каналов отображения кривых, не менее 3шт. Наличие ночного режима. Наличие автоматической настройки расположения графиков и числовых полей измеряемых параметров при определении подключения модуля или датчика. Наличие независимой настройки положения графиков и числовых полей измеряемых параметров. Наличие настройки пользователем количества одновременно отображаемых графиков параметров. Наличие выбора цвета отображения графика и числовых значений измеряемого параметра. Наличие настройки яркости экрана пользователем. Подключение датчиков Наличие обеспечения гемодинамическим модулем переподключения в другой монитор без отсоединения датчиков от пациента. Тренды Наличие записи всех мониторируемых параметров в виде табличных играфических трендов. Длительность записи трендов, не менее 84 ч Минимальное разрешение записи трендов, не менее 21 События Наличие аннотации событий с классификацией по приоритету. Наличие сохранения событий вручную пользователем. Наличие последующего просмотра любого события. Количество типов световой и звуковой сигнализации но приоритету, не менее 4шт. Наличие звуковой и визуальной индикации тревог. Наличие цветовой дифференциации визуальной индикации уровней тревог. Наличие настройки границ сигналов тревог по каждому параметру. Наличие регулировки уровня громкости индикации тревог. Наличие функции временного отключения сигнала тревоги. ЭКГ Количество мониторируемых отведений ЭКГ, не менее 5шт. Возможность мониторинга в, не менее 12 отведениях. Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и/ или частоты пульса, минимальное значение, не менее 15 в мин., максимальное значение, не менее 300 в мин. Наличие оповещения персонала при отсоединении электродов. Наличие выхода QRS синхронизации. Наличие аналогового выхода сигнала ЭКГ. Наличие защиты от дефибрилляции. Наличие алгоритма обнаружения водителя ритма (кардиостимулятора). Наличие детекции летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии. ST Наличие анализа ST сегмента по по всем доступным отведениям. Числовой диапазон отклонения ST сегмента, минимальное значение, не более 25- мм, максимальное значение, не менее 25 мм. Анализ частоты дыхания Наличие мониторирования дыхания (респирации). Наличие метода измерения частоты дыхания - измерение импеданса между электродами ЭКГ. Диапазон измерения частоты дыхания, минимальное значение, не более 0 дых. /мин., максимальное значение, не менее 120 дых. /мин. Наличие сигнала тревоги при апноэ. Пульсоксиметрия Графическое отображение графика пульксомметрии (% Sp()2), чистота пульса. Диапазон измерения SpO2, минимальное значение 0%, максимальное значение 100 %. Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, минимальное значение, не более 30 уд. /мин., максимальное значение, не менее 300 уд./мин. Точность измерений в диапазоне значений от 70% до 100% SpO2 (±3) %. Неинвазивное артериальное давление Наличие неинвазивного измерения артериального давления с однотрубочным подключением манжеты. Наличие осциллометрического метода измерения. Наличие подключений манжеток различной ширины и длины. Наличие автоматического определения правильности подключения трубки неинвазивного измерения давления. Наличие режимов измерения: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени. Наличие режима веностаза. Наличие непрерывного неинвазивного измерения артериального давления с интервалом, не более 5 минут. Наличие запуска измерения неинвазивного артериального давления вручную. Систолическое давление, диапазон измерений у новорожденных, минимальное значение, не более 30 мм. Рт. Ст., максимальное значение, не менее 130 мм рт. Ст. Диастолическое давление, диапазон измерений у новорожденных, минимальное значение, не более 10 мм рт. ст., максимальное значение, не менее 100 мм рт. ст. Среднее давление, диапазон измерений у новорожденных, минимальное значение, не более 20 мм рт.ст., максимальное значение, не менее 120 мм рт. Ст. Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения, минимальное значение, не более 1мин., максимальное значение, не менее 1440 мин. Число канало отображения кривых, не менее 3 шт. Управление и программное обеспечение Наличие программного обеспечения на русском языке. Наличие сенсорных функциональных клавиш. Наличие структурированного, иерархического меню управления. Наличие возможности настройки, не менее 20 профилей экрана. Интерфейсы и сетевая коммуникация Наличие сетевой карты для объединения мониторов в единую информационную сеть иподключения кцентральной станции. Наличие управления сигналами тревог монитора и ввода информации о пациенте с центральной станции. Наличие записи в память монитора исходной конфигурации настроек и параметров пациента. Наличие передачи данных пациента, трендов и событий на другие мониторы при подколочении кобщей информационной сети. Наличие указания номера монитор (койки пациента), приоритета и причины тревоги. Наличие просмотра данных с других мониторов, подключенных к общей информационной сети. Наличие расширенного анализа аритмии: вентрикулярные, суправентрикулярные | 1 компл. |
|  |  | 2 | Измерительный модуль | Наличие измерительного модуля для мониторинга основных параметров. Габаритные размеры, не более - 188,3 х97,1 х 58 м. Масса, не более – 1кг. Наличие опции для измерения диагностического ЭКГ в, не менее 12 отведениях. Наличие специализированного устройство крепления со струбциной для установки модуля на рельсу. Наличие соединительного кабеля длиной, не менее 2 м для подключения к монитору пациента. Наличие мониторинга SpO2 по технологии с алгоритмами фильтрации помех | 1 компл. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Аккумулятор литийонный | Наличие литий-ионного аккумулятора. Наличие работы от встроенной аккумуляторной батареи. Время работы от резервного источника питания, не менее 180 мин. Наличие индикации состояния заряда аккумуляторной батареи. Габаритные размеры ,не более: 149 х89 х 02 м (ШхВхГ). Емкость, не менее - 6000 мА *ч. | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |
|  |  | 1 | Кабели магистральные | Наличие магистрального кабеля ЭКГ. Длина кабеля, не менее – 2,7 м. Тип разъёма – 12 пин. Количество отведений, не менее – 3. Материал кабеля – силикон. | 1 компл. |
|  |  | 2 | Кабели для мониторинга ЭКГ | Наличие комплекта кабелей ЭКГ с, не менее 3 отведениями. Длина кабеля, не менее 1,6 м. Тип – зажим. | 1 компл. |
|  |  | 3 | Манжеты НИАД | Многоразовая манжета для измерения неинвазивного АД - взрослые Многоразовая манжета для измерения неинвазивного АД - детские | 2 уп. |
|  |  | 4 | Трубка для манжет 3м | Наличие шланга для многоразовых манжет. Длина, не менее – 3м. Материал - силикон | 2 уп. |
|  |  | 5 | Многоразовый пульсоксиметрические датчики для взрослых | Наличие многоразового пульсоксиметрического датчика для взрослых | 1 шт. |
|  |  | 6 | Многоразовые пульсоксиметрические датчики для детей | Наличие многоразового пульсоксиметрического датчика для новорожденных массой не уже 1-4 кг. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Электроды ЭКГ для взрослых | Одноразовые ЭКГ электроды наличие. | 1 уп |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая  ОАРИТ ПЦ Даулетова З.А. __________

Заведующая ОПН  Джумабаева Г.Г. ______________