Приложение № 15

Техническая спецификация

Лот № 3

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Вентилятор для интенсивной терапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50мл и выше. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов. Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до не менее 250 л/мин. и инспираторного давления не менее до 99 мбар. Гарантия завода изготовителя на турбину не менее 8 лет. Наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно, как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов и функций ИВЛ: Принудительная вентиляция с управлением по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с управлением по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Перемежающаяся принудительная вентиляция с управлением по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; Вентиляция пpи апноэ – автоматическое переключение на принудительную вентиляцию с управлением по объёму при остановке дыхания пациента; Функция ограничения давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла повторяются каждые несколько минут 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до не менее 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Концепция «свободного дыхания»: Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, управляемых по объёму и по давлению. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, положительное давление в конце выдоха ПДКВ или перемежающееся ПДКВ: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: не менее 250 л/мин., быстродействие клапана не более: 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. Принцип работы вентилятора -: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Режим санации трахеобронхиального дерева: аппарат проводит искусственную вентиляцию лёгких в установленном режиме (фаза предварительного насыщения лёгких кислородом, длящаяся до не менее 180 секунд) с подачей 100% кислорода. Для проведения санации бронхиального дерева аппарат должен автоматически прерывать процесс искусственной вентиляции лёгких. Обнаружение разъединения: происходит автоматически; На то время, пока проводится санация, тревожная сигнализация должна отключатся, чтобы не мешать процессу санации. По окончании санации бpонxов и автоматического распознавания соединения аппарат должен проводить в течение не менее 120 секунд искусственную вентиляцию лёгких с подачей 100% кислорода. Система подачи для самостоятельного дыхания и поддержки давлением: Турбина с быстродействующим клапаном регулировки давления. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от - 0 до - 99 мбар; Разрешение не менее: - 1 мбар; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон:: 18 - 100 об.%; Разрешение не менее: - 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин; Разрешение не менее: - 1 л/мин. Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение не менее: - 0,1 л/мин; MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение не более: 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение не более: - 1 мл. VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение не более: - 1 мл; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение не более: - 1/мин; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1; Разрешение не более: - 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек; Разрешение не более: - 0,1 сек; T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек; Разрешение не более: - 0,1 сек; R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение не более: - 1 мбар/л/сек; C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение не более: - 1 мл/мбар; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение не более: - 1 °C; RSB Индекс быстрого неглубокого дыхания: Диапазон От 0 до 9999 (1/мин./л); Разрешение не более 1/мин./л Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар; Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более - 0,1 л/мин. Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более - 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих не более 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих не более 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих не более 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение не более 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном: от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги - когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на не более 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция): от 0 до 60 сек. FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение не более 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение не более 20 секунд; Диапазон оба предела срабатывания тревожного сигнала автоматически распределяются в зависимости от установленного значения. ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин. Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек.; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л. Наличие возможности отключения сигнала тревоги: - после включения устройства и в течение следующих не более 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих не более 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение не более 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Безопасность: клапан безопасности открыватся при не более 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: - синхронизирован со вдохом. Предохранительный клапан: открывается при давлении не более 120 мбар. Аварийный клапан: автоматически открывается, обеспечивая возможность спонтанного дыхания фильтрованным воздухом извне, в случае если подача О2, и воздуха из аппарата прекратились. Наличие автоматического переключения: при прекращении подачи О2 аппарат автоматически обеспечивает вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Выход для медикаментозного распылителя: - синхронизирован со вдохом. Тестирование, калибровка: Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должна осуществляется без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания процесса ИВЛ; Цикл тестирования аппарата выполняется автоматически после включения электропитания аппарата, без участия медперсонала. Время проведения тестирования не более 60 секунд; Интерфейс: цветной сенсорный не менее 12” дисплей. Одновременное отображение не менее трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены. Наличие функции «заморозки» кривых. Одновременное отображение не менее пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Возможность конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления, который выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами. Наличие интерфейса обмена данными: RS232. Встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (кислорода) NIST/DIN | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Наличие клапана выдоха многоразового использования. Пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | Тележка характеризуется следующими особенностями: наличие рукояти для удобства манипулирования тележкой при передвижении; наличие на тыльной стороне тележки крюков для наматывания излишков длины шлангов и проводов; наличие четырёх двойных колёс с тормозными механизмами. Максимальная нагрузка на тележку не менее: 100кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление не более 150 Вт. Наличие функции серво контроля температуры: автоматическое поддержание заданной пользователем температуры посредством регулировки мощности обогревателя. Режим с использованием обогревателя дыхательных шлангов: Параметры для инвазивной вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя: от 35,5 до 420С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре: от 35 до 40 0 С. Параметры для неинвазивной (масочной) вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя: от 31 до 36 0С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре: от 28 до 34 0С. Режим без использования обогревателя дыхательных шлангов: Параметры для инвазивной вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя лимитирована не более 66 0С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре не более: 37 0 С. Параметры для неинвазивной (масочной) вентиляции: Устанавливаемая температура в камере для увлажнителя лимитирована не более 66 0С. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре не более: 31 0С. Дисплей: отображает температуру в диапазоне от 10 до 70 0С. Точность не менее: ± 0,3 0С. (в диапазоне от 25 до 45 0С). Тревожная сигнализация: Высокая температура: немедленная визуальная и звуковая тревога, если отображаемая температура не более 41 0С или если температура в дыхательном контуре превышает не менее 43 0С. Для инвазивной вентиляции: тревожная визуальная и звуковая сигнализация если температура в контуре в течение не более 10 минут ниже не более 29,5 0С или в течение 60 минут ниже не более 34,5 0С. Предупреждение: если отображаемая температура снижается ниже 35,40С. Режим без использования обогревателя дыхательных шлангов: Инвазивная вентиляция: тревожная визуальная и звуковая сигнализация если температура ниже не более 29,50С. Неинвазивная вентиляция: тревожная визуальная и звуковая сигнализация если температура ниже не более 26 0С. Увлажнение: при инвазивной вентиляции и потоке не более 60 л/мин., продукция влаги не менее 33мг/л. при неинвазивной вентиляции и потоке не более 120 л/мин., продукция влаги не менее 10мг/л. Время разогрева: не более 30 мин. Рекомендованная температура окружающего воздуха не уже: от 18 до 26 0С. В базовый блок увлажнителя должен включать: Держатель для увлажнителя – 1шт. Адаптер обогревателя шлангов для многоразовых дыхательных контуров – 1шт. Датчик температуры и потока – 1шт. Проволока длиной 1,5 м (для протяжки нагревательного элемента дыхательного контура) – 1шт. Набор для крепления блока увлажнителя – 1шт. Обогреватель дыхательного контура – 1шт. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). Тестовые легкие, взрослое, не должно содержать латекса. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шарнирный кронштейн | Служит для фиксации контура пациента в удобном положении. | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Камера для увлажнителя (многоразовая, взрослая) | Многоразовая. Температура в камере лимитирована не более 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента (многоразовый, взрослый) | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Маска лицевая для неинвазивной ИВЛ, размер S / M / L (многоразовые) | Полнолицевые маски для не инвазивной вентиляции закрывают нос и рот пациента. Маски должны быть оснащены очень мягкой манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что должно позволять регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента это обеспечит полный комфорт и плотное прилегание. Наличие лобовой опоры, с подушкой которая может перемещаться, до фиксации маски в удобном положении, максимально комфортном для пациента. Наличие магнитных застёжек, которые помогают быстро и просто зафиксировать маску. Маски должны быть предназначены для использования несколькими пациентами и их можно продезинфицировать с помощью высокой температуры: горячим паром или химическим способом (вручную). | 3 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальные фильтры одноразовые | Противомикробный и противовирусный фильтр - одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее - 99,999; вирусная фильтрация не менее - 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не более 24ч. | 50 шт. |
|  |  | 5 | Датчик потока (многоразовый | Датчик потока - термоанемометрический, без мертвого пространства, многоразовый | 5 шт. |
|  |  | 6 | Датчик кислорода | Датчик О2. | 2 шт. |
|  |  | 7 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 50 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая  ОАРИТ ПЦ Даулетова З.А. __________