Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                  «12» марта  2021 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.1 п.116 тендер признан несостоявшимся решила закупить товары, способом из одного источника:

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Теническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø9,0мм*220 130° | Для остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости. Описание: Проксимальный бедренный штифт изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов 180; 200; 220 и 240мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт | 12 | 77 220,00 | 926 640,00 |
| 16 | проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø10,0мм*240 130° |  | шт | 10 | 77 220,00 | 772 200,00 |
| 17 | проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø9,0мм*220 125° |  | шт | 3 | 77 220,00 | 231 660,00 |
| 18 | проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø10,0мм*240 125° |  | шт | 3 | 77 220,00 | 231 660,00 |
| 19 | Винт для блокировки Ø5,0 мм | Винт для блокировки изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная, со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой | шт | 28 | 5 148,00 | 144 144,00 |
| 20 | Винт шеечный Ø11/2,8 мм | Блокируемый шеечный винт изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутреннее сквозное отверстие диаметром Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный комплектрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт | 28 | 25 740,00 | 720 720,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3 027 024,00 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 3 027 024,00  (Три миллиона двадцать семь тысяч двадцать четыре тенге, 00 тиын).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «Terraneola Medical Solutions», г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, 2/2, 1.

Сумма договора: 3 027 024,00  (Три миллиона двадцать семь тысяч двадцать четыре тенге, 00 тиын).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить медицинские изделия у поставщика:

# ТОО «Terraneola Medical Solutions», г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, 2/2, 1.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 16 марта 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «Terraneola Medical Solutions».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                      Жаров Н. К.